|  | Νάξος 13/3/2020 Αριθ. Πρωτ. 2037 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ## ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ## ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ - ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΝΑΞΟΥ ------------------------------------------------------ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ |  | ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥΣ |  |
| ΤΑΧ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : Χώρα Νάξου, Τ.Κ. : 84300 ΤΜΗΜΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Πληροφορίες:Αθ.Σαρρή Τηλέφωνο: 22853 60506 FAX: 22853 – 60650 e-mail=sarri@naxoshospital.gr |  |  |  |
| ΘΕΜΑ: ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ – Κ.Υ ΝΑΞΟΥ.ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ 49.748,80€ μαζί με το Φ.Π.Α. |  |  |  |

Παρακαλούμε όπως μας κάνετε μια προσφορά στο fax (22853-60650), μέχρι και την Τρίτη 17/3/2020   , λόγω του εξαιρετικά επείγοντος  για την αντιμετώπιση  έκτακτων αναγκών εν όψει επιδημίας από τον  COVID-19 για την προμήθεια του κάτωθι   ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού συνολικού προϋπολογιζόμενου κόστους  49.748,80€ μαζί με το Φ.Π.Α.  και συγκεκριμένα:

- Ηλεκτροκαρδιογράφος για τις ανάγκες του νοσοκομείου. : Τεμ. 1 : 2000€/ ΤΕΜ χωρίς ΦΠΑ

Προδιαγραφές:

- Ζητείται 6κάναλος ψηφιακός ηλεκτροκαρδιογράφος να παρέχει τη δυνατότητα δειγματοληψίας σήματος από 12 απαγωγές ταυτόχρονα και να εκτυπώνει κυματομορφές ΗΚΓ μέσω συστήματος θερμικής εκτύπωσης.

- Οι λειτουργίες του να είναι οι εξής: Καταγραφή και εμφάνιση κυματομορφών ΗΚΓ σε χειροκίνητη/αυτόματη λειτουργία, αυτόματη μέτρηση και διάγνωση των παραμέτρων του κύματος ΗΚΓ, ειδοποιήσεις για την περίπτωση αποσύνδεσης απαγωγής και έλλειψης χαρτιού, διαχείριση βάσης δεδομένων για περιστατικά, περιβάλλον εργασίας σε διάφορες γλώσσες.

- Βασικά χαρακτηριστικά

- Να διαθέτει έγχρωμη μεγάλη οθόνη αφής TFT 7, με ανάλυση 800x480, με πλήκτρα αφής και συντομεύσεις που να διευκολύνουν το χειρισμό.

- Να διαθέτει θερμικό εκτυπωτή υψηλής ανάλυσης με θερμική σειρά (8 σημεία/mm). Η συχνότητα απόκρισης να ανέρχεται στα 150Hz.

- Η συσκευή να μπορεί να καταγράψει ευκρινώς και με ακρίβεια σε πραγματικό χρόνο κυματομορφή ΗΚΓ 6 καναλιών και να παρέχει συνεχώς παρατηρήσεις.- πληροφορίες Στις παρατηρήσεις περιλαμβάνονται: σύμβολο απαγωγής, ευαισθησία, ταχύτητα χαρτιού, κατάσταση φίλτρου. κλπ.

- Να διαθέτει πλήρως ψηφιακό φίλτρο για παρεμπόδισης της διακύμανσης γραμμής βάσης και των ηλεκτρομαγνητικών παρεμβολών και παρεμβολών από το συνεχές ρεύμα (AC).

- Να διαθέτει αυτόματη ρύθμιση γραμμής βάσης, βελτιστοποίηση ρυθμίσεων εκτύπωσης και επιλογή απαγωγών καρδιακού ρυθμού.

- Να είναι απλό στη λειτουργία χωρίς να χρειάζεται πολλές ρυθμίσεις.

- Ο έλεγχος λειτουργιών να γίνεται από το πληκτρολόγιο και την οθόνη αφής για μεγαλύτερη ευκολία στον χειρισμό. Η οθόνη TFT να εμφανίζει την κατάσταση εργασίας.

- Η τροφοδοσία να μπορεί να γίνει και με εναλλασσόμενο ρεύμα (AC) και με συνεχές (DC). Η συσκευή  να περιλαμβάνει ενσωματωμένη επαναφορτιζόμενη μπαταρία λιθίου, αυτόματο κύκλωμα προστασίας και  να απενεργοποιείται αυτόματα, εάν δεν υπάρχει ενεργή λειτουργία.

- Να μπορεί να καταγράψει 190 κυματομορφές ΗΚΓ και να εκτυπώνει συνεχώς για 120 λεπτά .

- Να μπορεί να αποθηκεύσει περισσότερες από 1000 καταγραφές δεδομένων ασθενούς. Αυτό διευκολύνει την επανεξέταση δεδομένων και τη συλλογή στατιστικών στοιχείων.

- Να διαθέτει επεξεργαστή ψηφιακού σήματος για παρεμπόδιση της διακύμανσης γραμμής βάσης παρεμβολών και συναφών προβλημάτων.

- Να διαθέτει λειτουργία τακτικής αυτόματης μέτρησης παραμέτρων της κυματομορφής ΗΚΓ, αυτόματης ανάλυσης και αυτόματης διάγνωσης.

- Να έχει τη δυνατότητα για δειγματοληψία σήματος ΗΚΓ από 12 απαγωγές ταυτόχρονα, με ανάλυση 2?6+1(απαγωγή καρδιακού ρυθμού), 2?6, 3?4, 3?4+1(απαγωγή καρδιακού ρυθμού), 4?3, 4?3+1(απαγωγή καρδιακού ρυθμού), 6?2, 6?2+1(απαγωγή καρδιακού ρυθμού), ρυθμός 2, ρυθμός 3, ρυθμός 4, ρυθμός 5, ρυθμός 6, ρυθμός 7 σε λειτουργία ταυτόχρονης καταγραφής και με έκδοση αναφορών σε διάφορες μορφές.

- Να έχει τη δυνατότητα για επιλογή πολλαπλών απαγωγών για παρατήρηση σε πραγματικό χρόνο κύματος από 3, 6 ή 12 απαγωγές, ειδοποιήσεις για αποσύνδεση απαγωγής και έλλειψη χαρτιού, λειτουργία DEMO (επίδειξης) κυμάτων ΗΚΓ. Να υπάρχει δυνατότητα ελέγχου παραμέτρων ΗΚΓ και ανάλυσης της αναφοράς, χειροκίνητης ή αυτόματης καταχώρισης του κύματος και αποθήκευσης προσωπικών πληροφοριών του ασθενή.

- Να διαθέτει βαθμίδα ασφάλειας: Class I, Type CF εξαρτήματος συνδεδεμένου με ασθενή, εξαρτήματος με προστασία από απινιδωτή

- Να διαθέτει πληροφορίες στα αγγλικά ή και στα ελληνικά αν υπάρχει η δυνατότητα.

- Να υπάρχει δυνατότητα καθορισμού χρόνου εκτύπωσης ανά 1/2/3/5/10/20/30/60 λεπτά.

- Διαθέτει διάφορες ρυθμίσεις εκτύπωσης, όπως “Print and save”(Εκτύπωση κυματομορφής και αποθήκευση περιστατικού), “Print no save”(μόνο εκτύπωση κυματομορφής χωρίς αποθήκευση περιστατικού), “Save no print”(μόνη αποθήκευση περιστατικού χωρίς εκτύπωση κυματομορφής).

- Να υπάρχει η δυνατότητα διαχείρισης ασθενή, όνομα, ηλικία και ταυτότητα.

- Να έχει τη Λεπτομερής αναφορά ανάλυσης

- Θύρες USB και LAN.

- Μνήμη: Ενσωματωμένη μνήμη η κάρτα μνήμης mini SD. Δυνατότητα αποθήκευσης περισσότερων από 1000 καταχωρήσεων αρχείου

- Λειτουργίες αυτόματης μέτρησης, αυτόματης ανάλυσης και αυτόματης ερμηνείας

- Απαγωγή: Τυπική διαμόρφωση 12 απαγωγών

- Ρεύμα διαρροής ασθενούς: <10uA

- Αντίσταση εισόδου: >=50M

- Συχνότητα απόκρισης: 0,05 ~ 150HZ (-3dB)

- Σταθερά χρόνου: >3,2s

- CMRR: 100dB

- Διαστάσεις χαρτιού καταγραφής: 110mmx20m

- Ταχύτητα χαρτιού: 25mm/s, 50mm/s

- Επιλογή ευαισθησίας: 5, 10, 20mm/mV.

- Παράμετροι μετρήσεων: HR (καρδιακός ρυθμός), διάστημα P-R, Διάρκεια QRS, διάστημα Q-T, Q-Tc, Άξονας P, Άξονας QRS, Άξονας T, R(V5), S(V1), R(V5)+S(V1)

- Τύπος ασφάλειας προϊόντος: Class I, Type CF (Κλάση Ι, Τύπος CF). Προστασία από απινιδωτή και βηματοδότη

- Τάση διαρκούς πόλωσης: ± 300mv

- Επίπεδο θορύβου: <15uVp-p

- Διαστάσεις: 130mm(Μ)?74mm(Π)?25mm(Υ)

- Καθαρό βάρος 2,3KG

- ΣΥΣΚΕΥΗ BIPAP : 2 τεμ : 1100€/τεμ χωρίς ΦΠΑ

Να διαθέτει

- μάσκα στοματορινική ενηλίκων

- Σπιράλ σωλήνα

- Κεφαλοδέτη μάσκας

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

| ΣΥΣΚΕΥΗΣ BIPAP Α. ΓΕΝΙΚΑ |  |
| --- | --- |
| Συσκευή αναπνευστικής υποστήριξης θετικής πίεσης δύο επιπέδων (BIPAP Auto) μέσω ρινικής ή στοματορινικής μάσκας κατάλληλη για χρήση σε νοσοκομείο για την αναπνευστική υποστήριξη ενηλίκων ασθενών σωματικού βάρους άνω των 30kgr. |  |
| Β. ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ |  |
| 1. Να είναι αμεταχείριστη και το τελευταίο μοντέλο του κατασκευαστή οίκου | Να αναφερθεί η χρονολογία πρώτης κυκλοφορίας |
| 2. Ηλεκτρική τροφοδοσία | 220 V/ 50 Hz AC |
| 3. Βάρος | < 2 kgr |
| 4. Τρόποι λειτουργίας | α. Συνεχούς θετικής πίεσης (CPAP) |
| β. Υποστήριξης πίεσης αυθόρμητων αναπνοών (Spontaneous - S) |  |
| γ. Υποστήριξης πίεσης αυθόρμητων αναπνοών με εγγυημένο αριθμό αναπνοών (Spontaneous/ Timed - S/T) |  |
| 5. Εύρος πιέσεων | α. Πίεση εισπνοής (IPAP): 4-30 cmH2O |
| β. Πίεση εκπνοής (EPAP): 4-30 cmH2O |  |
| γ. Πίεση CPAP: 4-20 cmH2O |  |
| Οι πιέσεις IPAP & EPAP, να ρυθμίζονται είτε χειροκίνητα είτε αυτόματα ανάλογα με τις ανάγκες του ασθενή (manual BIPAP ή BIPAP Auto) |  |
| 6. Να έχει δυνατότητα σύνδεσης με ελεγχόμενο από τη συσκευή θερμαινόμενο υγραντήρα | ΝΑΙ, να προσφερθεί προς επιλογή |
| 7. Να διαθέτει λειτουργία προοδευτικής αύξησης της πίεσης (ράμπα) | ΝΑΙ (από 0 έως 45 min περίπου) |
| 8. Να παρέχει τη δυνατότητα μείωσης της πίεσης κατά την διάρκεια της εκπνοής | ΝΑΙ, τουλάχιστον 3cmH2O ώστε η παρεχόμενη πίεση από την συσκευή να ακολουθεί την φυσική αναπνοή του ασθενή |
| 9. Να παρέχει την δυνατότητα διαχωρισμού των επεισοδίων αποφρακτικών και κεντρικών απνοιών. | NAI |
| 10. Να διαθέτει φίλτρο για σκόνη, καπνό, γύρη κλπ | NAI |
| 11. Να έχει χαμηλό επίπεδο πίεσης θορύβου | <30 dBA σύμφωνα με ISO 4871 |
| 12. Να διαθέτει ψηφιακές ενδείξεις σε LCD οθόνη | ΝΑΙ |
| 13. Να έχει δυνατότητα σύνδεσης με Η/Υ με δυνατότητα τηλεχειρισμού | ΝΑΙ |
| 14. Να καταγράφει τα στοιχεία της θεραπείας και της λειτουργίας της σε αποσπώμενη κάρτα μνήμης | ΝΑΙ |

- Μόνιτορ Απινιδωτή φορητό σύμφωνα με τις ακόλουθες προδιαγραφές: 2 τεμ 6500€/τεμ χωρίς ΦΠΑ

- ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΠΙΝΙΔΩΤΗ ΔΙΦΑΣΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ME BHMATOΔΟΤΗ

- Να είναι σύγχρονης τεχνολογίας, μικρών διαστάσεων και βάρους μικρότερου των 6,25 Kgr με τη μπαταρία.

- Να πληροί όλα τα Ευρωπαϊκά πρότυπα ασφάλειας και ποιότητας.

- Να λειτουργεί σε συνθήκες θερμοκρασίας 0 – 40οC  και υγρασίας 5 – 95%.

- Να λειτουργεί με τροφοδοσία δικτύου 220V / 50Hz και με επαναφορτιζόμενες μπαταρίες λιθίου.

- Να μπορεί να αποδώσει τουλάχιστον 100 απινιδώσεις στη μέγιστη ενέργεια με τη χρήση μιας μόνο νέας, πλήρως φορτισμένης μπαταρίας.

- Να μπορεί να αποδώσει τουλάχιστον 4 ώρες λειτουργίας ως μόνιτορ ή 3,5 ώρες λειτουργίας ως μόνιτορ με ταυτόχρονη βηματοδότηση.

- Ο χρόνος φόρτισης στη μέγιστη ενέργεια με μια νέα, πλήρως φορτισμένη μπαταρία να μην υπερβαίνει τα 7sec.

- Ο χρόνος φόρτισης της μπαταρίας από την τροφοδοσία δικτύου να μην υπερβαίνει τις 5 ώρες.

- Να είναι διφασικής τεχνολογίας, ενέργειας έως και 200 Joules. Η ενέργεια να μπορεί να επιλεγεί σε βήματα από 1 εως 200 Joules (να αναφερθούν αναλυτικά όλα τα ενδιάμεσα βήματα το πλήθος των οποίων θα εκτιμηθεί.). Η επιλογή της ενέργειας και η φόρτιση του απινιδωτή να γίνεται είτε από τα paddles ή από τον πίνακα ελέγχου.

- Να φέρει ενσωματωμένες τις εξής μονάδες :

  - Μονάδα απινίδωσης

  - Μόνιτορ παρακολούθησης

  - Καταγραφικό

  - Μονάδα αναίμακτης διαθωρακικής βηματοδότησης

- ΜΟΝΑΔΑ ΑΠΙΝΙΔΩΣΗΣ

- Ο απινιδωτής να είναι κατάλληλος για εσωτερική και εξωτερική, σύγχρονη και ασύγχρονη, ενηλίκων και παίδων, χειροκίνητη και συμβουλευτική (ημι-αυτόματη) απινίδωση.

- Κατα τη συγχρονισμένη καρδιοανάταξη να εμφανίζεται ένδειξη στην οθόνη καθώς και να μαρκάρεται το έπαρμα R μετά το οποίο να χορηγείται το σοκ.

- Η χειροκίνητη λειτουργία του απινιδωτή να είναι απλή και να πραγματοποιείται σε 3 απλά βήματα.

- Κατά την ημιαυτόματη απινίδωση να ελέγχεται η σύνδεση των ηλεκτροδίων καθώς και το ΗΚΓ του ασθενούς  για να προσδιοριστεί εάν απαιτείται απινίδωση. Να προτείνεται απινίδωση των εξής καρδιοαρρυθμιών: κοιλιακή μαρμαρυγή μέσου πλάτους μεγαλύτερου των 100μV και κοιλιακή ταχυκαρδία με ρυθμούς μεγαλύτερους των 150bpm.

- Κατά την ημιαυτόματη απινίδωση να αναγνωρίζεται η παρουσία απινιδώσιμων αρρυθμιών και να φορτίζει αυτόματα σε προγραμματισμένα επίπεδα ενέργειας.

- Να μπορεί να λειτουργήσει με αυτοκόλλητα ηλεκτρόδια μιας χρήσης τα οποία να συνδέονται στο ίδιο πολυλειτουργικό καλώδιο με τα paddles χωρίς την ανάγκη μετατροπέα - adaptor.

- Να διαθέτει σύστημα μέτρησης της σύνθετης αντίστασης του ασθενή.

- Να φέρει ενσωματωμένο tester για τον απινιδωτή, που ελέγχει την ενέργεια εξόδου και την ακεραιότητα των καλωδίων και των paddles. Το αποτέλεσμα του test να εμφανίζεται στην οθόνη και να καταγράφεται στο καταγραφικό.

- Όλες οι συνδέσεις με τον άρρωστο να είναι ηλεκτρικά μονωμένες.

- ΜΟΝΙΤΟΡ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ

- Η οθόνη να είναι εγχρωμη υψηλής ανάλυσης, 3 καναλιών, διαγώνιου  τουλάχιστον 6.5’’, με ταχύτητα σάρωσης 25mm/sec.

- Στο μόνιτορ να απεικονίζεται η επιλεγόμενη ενέργεια καθώς και η ενέργεια που δόθηκε στον ασθενή.

- Να εμφανίζεται ψηφιακά ο καρδιορυθμός σε κλίμακα 0-300 bpm . Επίσης να φέρει ρυθμιζόμενα όρια συναγερμού για τον καρδιορυθμό (60-280bpm για ταχυκαρδία και 20-100bpm για βραδυκαρδία.)

- Στην οθόνη να εμφανίζονται πληροφορίες για τις εξής παραμέτρους: καρδιορυθμό, απαγωγή / ηλεκτρόδια, κατάσταση συναγερμών οn/off, SpO2, ΕtCO2, λειτουργίες και οδηγίες για την ημι-αυτόματη λειτουργία, τεστ απινιδωτή, τεστ αυτοδιάγνωσης, σφάλματα και ενέργειες διόρθωσης αυτών, λειτουργίες του βηματοδότη.

- Να έχει την δυνατότητα μεγέθυνσης του ΗΚΓ/τος σε 0,5,  1,  1,5 ,  2 και 3 cm/mV.

- Το ΗΚΓ να λαμβάνεται μέσω 3, 5 πολικού καλωδίου , είτε μέσω των paddles ή των αυτοκόλλητων ηλεκτροδίων.

- Να έχει απόκριση πεδίου συχνοτήτων: 0,5-21 Hz  και 0,05-150 Ηz για διαγνωστικούς σκοπούς.

- Η είσοδος της συσκευής να είναι πλήρως προστατευμένη απ’ τη λειτουργία του απινιδωτή και να διαθέτει ειδικό κύκλωμα που δεν επιτρέπει παραμόρφωση του ΗΚΓ από τον παλμό που δίνει ο βηματοδότης.

- Να φέρει ειδικό κύκλωμα το οποίο ανιχνεύει τυχόν εμφυτευμένο μόνιμο βηματοδότη και να μαρκάρει στην οθόνη το βηματοδοτούμενο ίχνος.

- ΚΑΤΑΓΡΑΦΙΚΟ

- Το καταγραφικό να είναι υψηλής ανάλυσης και θερμικού τυπου.

- Να διαθέτει ταχύτητα εκτύπωσης 25 mm/sec με καθυστέρηση εκτύπωσης  6 sec.

- Να καταγράφονται οι εξής παράμετροι: ώρα, ημερομηνία, ενέργεια απινίδωσης, καρδιορυθμός, έξοδος βηματοδότη, δείκτης συγχρονισμού με το QRS, μέγεθος ΗΚΓ, απαγωγή, αποτέλεσμα του τεστ του απινιδωτή, ανάλυση ΗΚΓ, συμβουλές για απινίδωση.

- Να τίθεται σε λειτουργία αυτόματα μετά από ενεργοποιήση alarm ή χορήγηση απινίδωσης και να καταγράφει περίπου 15 sec ΗΚΓ

- ΜΟΝΑΔΑ ΒΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ

33.Ο βηματοδότης να είναι σύγχρονης και ασύγχρονης λειτουργίας προστατευμένο  από τη λειτουργία του απινιδωτή.

- Να παρέχει ορθογωνικό παλμό βηματοδότησης, σταθερού ρεύματος, με    διάρκεια 40 msec.

- To πλάτος παλμού να είναι ρυθμιζόμενο από 0 εως 140 mA

- Ο ρυθμός  βηματοδότησης να είναι ρυθμιζόμενος από 30 έως 180 ppm.

- Να διαθέτει δυνατότητα προσωρινής παρακολούθησης του υποκείμενου ρυθμού χωρίς την απενεργοποίηση του βηματοδότη.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ  CPR

- Να ανιχνεύει το βάθος και τη συχνότητα των θωρακικών συμπιέσεων κατά την εκτέλεση της καρδιοαναπνευστικής αναζωογόνησης και να καθοδηγεί τον ανανήπτη με τις κατάλληλες ηχητικές και οπτικές οδηγίες για την παροχή θωρακικών συμπιέσεων σύμφωνα με τις τρέχουσες οδηγίες των AHA και ERC.

- Ανιχνεύσιμος ρυθμός συμπιέσεων από 50 εως 150 το λεπτό.

- Ανιχνεύσιμο βάθος συμπιιέσεων  από 1.9 cm εως 7.6 cm.

- ΓΕΝΙΚΑ

- Να διαθέτει σύστημα αποθήκευσης των περιστατικών και εκτύπωσης συγκεντρωτικής περίληψης για κάθε περιστατικό στην οποία θα καταγράφονται και θα τυπώνονται στο καταγραφικό όλα τα στοιχεία του ΗΚΓ πρίν και μετά την απινίδωση, ο αριθμός των απινιδώσεων, η διαθωρακική αντίσταση του ασθενή, η πραγματική ώρα και διάρκεια του περιστατικού και άλλες πληροφορίες.

- Να φέρει ενσωματωμένη υποδοχή για κάρτα μνήμης για την αποθήκευση και μεταφορά πληροφοριών και περιστατικών σε προσωπικό υπολογιστή για επεξεργασία και ανάλυση.

- Να διαθέτει αξιόπιστο σύστημα αυτοελέγχου κατά το οποίο να ελέγχονται το κύκλωμα φόρτισης-εκφόρτισης, τα paddles-pads και το καλώδιο απινίδωσης. Ο αυτοέλεγχος να πραγματοποιείται αυτόματα από το μηχάνημα καθημερινά, ακόμα και με το μηχάνημα εκτός λειτουργίας, και να υπάρχει η δυνατότητα εκτύπωσης των αποτελεσμάτων.

- Να διαθέτει αξιόπιστο σύστημα ελέγχου φόρτισης των μπαταριών. Ο έλεγχος φόρισης της μπαταρίας καθώς και ο χρόνος υπολοιπόμενης διάρκειας ζωής της να μπορεί να πραγματοποιηθεί και με την μπαταρία εκτός συσκευής με το απλό πάτημα ενός κουμπιού.

- Να μπορεί να αναβαθμιστεί με τις ακόλουθες βαθμίδες:

- Μονάδα μέτρησης Κορεσμού Οξυγόνου SpO2  τεχνολογίας MASSIMO.

- Μοναδα μετρησης αναιμακτης πιεσης  (NIBP) για ενήλικες και παιδιά.

- Μονάδα μέτρησης και απεικόνισης τελοεκπνευστικού CO2 τεχνολογίας mainstream για χρήση σε διασωληνωμένους και μη ασθενείς.

46. Η προσφορά να συνοδέυεται από αναλυτική τεχνική περιγραφή του είδους, και τεχνικό φύλλο συμμόρφωσης με σαφείς παραπομπές σε τεχνικά φυλλάδια του κατασκευαστικού οίκου. Επίσης να συνοδεύεται από εγχειρίδιο λειτουργίας στην ελληνική γλώσσα καθώς και από τεχνικό εγχειρίδιο.

47. Να υπάρχει υπεύθυνο Service από την προμηθεύτρια εταιρεία, και επάρκεια ανταλλακτικών για δέκα (10) χρόνια. Η επάρκεια του Service να αποδεικνύεται με τα πιστοποιητικά εκπαίδευσης των τεχνικών της εταιρείας επί του προσφερούμενου μοντέλου.

48. Να διαθέτει CE Mark.

49. Η κατασκευάστρια και η προμηθεύτρια εταιρεία να είναι πιστοποιημένες κατά ISO 9001 και ISO 13485 με πεδίο πιστοποίησης την τεχνική υποστήριξη.

50. Ο προμηθευτής να διαθέτει διακριβωμένα όργανα για τον έλεγχο/συντήρηση/επισκευή του ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού που προσφέρεται. Να κατατίθεται ο κατάλογος οργάνων για όλους τους απαραίτητους ελέγχους, καθώς και πρόσφατα πιστοποιητικά διακρίβωσής τους.

51.Να κατατίθενται όλα τα ζητούμενα πιστοποιητικά.

- Φορητό Αναπνευστήρα με τις παρακάτω προδιαγραφές : 2 τεμ 5000€/ τεμ χωρίς ΦΠΑ

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΦΟΡΗΤΟΥ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΗΡΑ

- Ο υπό προμήθεια αναπνευστήρας θα πρέπει να είναι καινούργιος, αμεταχείριστος, άριστης αντοχής και κατασκευασμένος σύμφωνα με τις τελευταίες τεχνολογικές εξελίξεις (CLASS II b)

- Ο αναπνευστήρας να είναι φορητός, κατάλληλος για τον αερισμό ενηλίκων, παιδιών και βρεφών κατά την διακομιδή τους, αλλά και για τον τεχνητό αερισμό μεγαλύτερης διάρκειας εντός και εκτός νοσοκομείου.

- Ο αναπνευστήρας να  οδηγείται πνευματικά από πεπιεσμένο αέριο (Ο2 ή αέρα) μέσω ειδικού συνδέσμου ασφαλείας, από το δίκτυο του Νοσοκομείου ή ασθενοφόρου και από κάθε τύπο φιάλης.

- Να διαθέτει ενσωματωμένη επαναφορτιζόμενη μπαταρία, για αυτόνομη λειτουργία έως και δέκα (10) ώρες τουλάχιστον. Θα εκτιμηθεί η ευκολία αλλαγής της μπαταρίας χωρίς χρήση  εργαλείων και διακοπή του αερισμού. Να λειτουργεί με τάση δικτύου 100V-240V/50/60Hz αλλά και σε ασθενοφόρο.

- Να είναι μικρών διαστάσεων και βάρους έως και 5kg με την ενσωματωμένη μπαταρία ώστε να διευκολύνεται η μεταφορά του και διαθέτει σύστημα ασφαλούς στερέωσης σε πλαίσιο φορείου ή κλίνης ασθενούς.

- Να διαθέτει υδατοστεγή (Προστασία από το νερό τύπου IP34), να είναι ανθεκτικός σε ακραίες θερμοκρασίες και καταπονήσεις (Λειτουργία σε περιβάλλον σχετικής υγρασίας έως 90% και θερμοκρασίας τουλάχιστον από -18ºC έως 50ºC).

- Να είναι σχεδιασμένος για το μηχανικό αερισμό ασθενών, ενηλίκων και παίδων. Να διαθέτει τους εξής τρόπους λειτουργίας:

- Ελεγχόμενου Όγκου (VCV)

- Υποβοηθούμενης και ελεγχόμενης Όγκου(A/C VCV)

- Yποστήριξη πίεσης (PSV)

- Μη επεμβατικό αερισμό (NIV)

- Να Διαθέτει ρύθμιση των παρακάτω παραμέτρων:

- Του παρεχόμενου αναπνεόμενου όγκου (Tidal Volume): από 100 έως 1500 ml.

- Της συχνότητας αναπνοής ανά λεπτό: έως 40 Β/min

- Του λόγου εισπνοής/εκπνοής ασθενή (Ι:Ε)

- Τον περιορισμό της μέγιστης πίεσης ασφαλείας (Pmax): 10 έως 80mbar

- PEEP: 0-15 mbar.

- Trigger: από -0.5 έως -4 cmH20

- Του μίγματος Ο2 – αέρα (60%-40%)  ή μόνο Ο2 με διακόπτη επιλογής

- Να διαθέτει οθόνη στην οποία να απεικονίζονται οι αναπνευστικές παράμετροι:

- Όγκος ανά αναπνοή (Vt)

- Συχνότητα (Bpm)

- Μέσος όγκος ανά λεπτό (MVi)

- Χρόνος εισπνοής (Ti)

- Να Διαθέτει μανόμετρο μέτρησης των ενδοπνευμονικών πιέσεων με ενδείξεις από -4 cm H2O έως 80cm H2O.

- Να διαθέτει τους παρακάτω αναφερόμενους οπτικοακουστικούς συναγερμούς για:

- Πτώση πίεσης αερίου τροφοδοσίας (Ο2 ή αέρα).

- Υψηλή πίεση στους αεραγωγούς.

- Χαμηλή πίεση στους αεραγωγούς (άπνοια).

- Υψηλή συχνότητα αερισμού

- Διαρροή

- Χαμηλή μπαταρία

- Να έχει ειδικό πλήκτρο Του μίγματος Ο2 – αέρα (60%-40%)

- Να αναφερθούν τυχόν επιπλέον δυνατότητες ή ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των φορητών αναπνευστήρων, ώστε να αξιολογηθούν

- Να διαθέτει αναπνευστικό κύκλωμα πολλαπλών και μιας χρήσεως, τα οποία να μπορούν να εναλλάσσονται εύκολα και γρήγορα. Να προσφερθούν και τα δύο προς επιλογήν.

- Μαζί με τον αναπνευστήρα να προσφερθούν όλα τα απαραίτητα εξαρτήματα για την λειτουργία του ως ακολούθως:

- Κύκλωμα ασθενή αποτελούμενο από αναπνευστικό σωλήνα, σύστημα σωλήνων μέτρησης και αναπνευστική βαλβίδα ασθενούς πολλαπλών χρήσεων.

- Μάσκα ασθενή ενηλίκων

- Συνδετικοί σωλήνες για σύνδεση με την φιάλη Ο2, καθώς και στο κεντρικό σύστημα του νοσοκομείου.

- Τσάντα μεταφοράς του ιδίου κατασκευαστικού οίκου, ειδικά σχεδιασμένη για την προστασία του αναπνευστήρα κατά την διάρκεια της διακομιδής.

- Να παρέχεται εγγύηση καλής λειτουργίας τουλάχιστο για δύο (2) έτη και επάρκεια ανταλλακτικών για τουλάχιστον πέντε (5) έτη

- Να καλύπτει τις διεθνείς προδιαγραφές Ιατρικών Μηχανημάτων και να φέρει σήμανση CE.

- Παλμικά Οξύμετρα δακτύλου: 4 τεμ  100€/τεμ χωρίς ΦΠΑ

- Να εμφανίζει τον αρτηριακό κορεσμό του οξυγόνου και τη συχνότητα παλμών της καρδιάς. Να ενδείκνυται για άτομα με καρδιακά νοσήματα, βρογχικό άσθμα και χρόνια αποφρακτικά πνευμονικά νοσήματα καθώς και για αθλητές.

- Να μετράει τα επίπεδα κορεσμού του οξυγόνου στο αίμα (SpO2) και τους καρδιακούς παλμούς. Να διαθέτει έγχρωμη οθόνη LED υψηλής ευκρίνειας .

- Να είναι εύκολο στη χρήση με ένα κουμπί μόνο Να λειτουργεί με 2 αλκαλικές μπαταρίες ΑΑΑ για 50 ώρες τουλάχιστον. Να διαθέτει μηχανισμό αυτόματης απενεργοποίησης συσκευής για εξοικονόμηση ενέργειας σε 5 ΄΄ .Να έχει οδηγίες χρήσης στα ελληνικά.

- Να έχει  εγγύηση της αντιπροσωπείας 1 έτους

- Να είναι ακριβής και αξιόπιστη η μέτρηση κορεσμού και καρδιακών παλμών

- Να διαθέτει λειτουργικό μενού για ρύθμιση παραμέτρων

- Να διαθέτει ένδειξη χαμηλής μπαταρίας

- Να ενδείκνυται για επαγγελματική χρήση .

- Με γραφική απεικόνιση της καρδιακής συχνότητας

- Να είναι ελαφρύ και εύκολο στη μεταφορά

- Το εύρος μέτρησης να είναι από 50 έως 100%

- Φορείο μεταφοράς ασθενών βαρέως τύπου με υδραυλική κίνηση, δυνατότητα ρύθμισης ύψους, ανακλινόμενη πλάτη, πτυσσόμενα κάγκελα, στρώμα, στατό ορού και θέση για φιάλη οξυγόνου μεταφοράς : 1 τεμ  2000€/τεμ χωρίς ΦΠΑ

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ:

- Να είναι κατασκευασμένο από Ανοξείδωτο ατσάλι INOX 304

- Να διαθέτει μεταλλικό σκελετό ηλεκτροστατικά βαμμένο

- Να έχει δυνατότητα υδραυλικής αυξομείωσης ύψους από 50 έως 90 cm μέσω ποδομοχλού

- Να διαθέτει Επιφάνεια κατάκλισης 2 τμημάτων διαστάσεων 60 x 190cm

- Να διαθέτει Ανάκλιση πλάτης (70°),ρυθμιζόμενου ύψους με μηχανισμό σκαλιέρας .

- Να φέρει ανοξείδωτα πτυσσόμενα προστατευτικά κάγκελα σε κάθε πλαϊνή πλευρά με απλό μηχανισμό ανύψωσης .

- Να φέρει 2 μπάρες ώθησης (εμπρός/ πίσω )

- Να φέρει 2 θέσεις στήριξης στατώ ορού

- Να φέρει ανοξείδωτη βέργα στατώ ορού με 2 Άγκιστρα .

- Να φέρει βάση για φιάλη Οξυγόνου

- Να διαθέτει υποδοχή τοποθέτησης ιματισμού του ασθενούς στο κάτω μέρος του φορείου .

- Να διαθέτει στρώμα αδιάβροχο, προσθαφαιρούμενο με επικάλυψη δερματίνης .

- Να διαθέτει προσκρουστήρες και στις 4 γωνίες για την προστασία από τα χτυπήματα .

- Να έχει 4 τροχούς οι οποίοι διαθέτουν φρένο .

Ζητείται σε διαστάσεις 196 x 66 x 50 /90 cm

- Μόνιτορ Παρακολούθησης Ζωτικών Σημείων: 2 τεμ 1400€/τεμ χωρίς ΦΠΑ

Προδιαγραφές:

Να διαθέτει τις παρακάτω δυνατότητες:

- ΗΚΓ 5 απαγωγών με αναγνώριση αρρυθμιών και ανάλυση ST καρδιογραφήματος

- Μέτρηση κορεσμού οξυγόνου SpO2 - οξύμετρο

- NIPB (Αναίμακτη πίεση με ταλαντωσιμετρική μέθοδο)

- RESP (Ρυθμός αναπνοών) με συναγερμό απνοιών

- Μέτρηση θερμοκρασίας (0-50oC)

- Να έχει Θερμικό καταγραφικό 3 καναλιών (κατ' επιλογή)

Να εξασφαλίζει την ακρίβεια των μετρήσεων:

Η δυνατότητα μέτρησης κορεσμού αιμοσφαιρίνης( SpO2 ) να καταγράφει χωρίς προβλήματα και καθυστερήσεις και να εμφανίζει τις μετρήσεις σε αριθμούς, trends, κυμματογραφήματα σε κατάσταση ηρεμίας & κίνησης.

Να είναι κατάλληλο για όλες τις ηλικίες και να μετρά γρήγορα και αξιόπιστα όλες τις βιολογιικές παράμετρούς σε ενήλικες, παιδιά και νεογνά

Να διαθέτει alarms για όλες του τις παραμέτρους και να επιτρέπει στο χειριστή να τα προσαρμόσει όπως εκείνος ακριβώς θέλει. Να διαθέτει: τη δυνατότητα ανίχνευσης βηματοδότη και ανάλυσης αρρυθμίας, φίλτρα απόρριψης παρασίτων, Event Management (ʽΔιαχείριση συμβάντωνʼ) και η S-T ανάλυση ηλεκτροκαρδιογραφήματος.

Να διαθέτει Έγχρωμη οθόνη τουλάχιστον 12ʼʼ TFT LCD:

Να έχει δυνατότητες : ταυτόχρονης απεικόνισης μέχρι και 11 κυμματομορφών, ανάλυσης 800x600 παρουσίασης της καταγραφής 1~96 ωρών σε μορφή πίνακα ή γραφήματος, τα οποία να μπορούν να προσαρμοστούν από το χειριστή. Να διαθέτει επιλογή ʽπαγώματοςʼ προβολής (freeze), να απεικονίζονται τα alarms, πολλαπλά leads ΗΚΓ, κτλ.

Ο Θερμικός εκτυπωτής:

Να δέχεται κατ' επιλογή θερμικό εκτυπωτή 3 καναλιών για καταγραφή όλων των παραμέτρων και σημάτων στο χαρτί, σε πραγματικό χρόνο. Ο εκτυπωτής να βρίσκεται θέση, έτσι ώστε να μην παρεμποδίζει τη χρήση και παρακολούθηση του monitor .

Επίσης να διαθέτει μνήμη trends από 1 έως και 96 ωρών όλων των φαινομένων που παρακολουθεί, υπό μορφή πινάκων και γραφημάτων. Να εμφανίζει στην οθόνη αποθηκευμένα δεδομένα που είναι στη μνήμη υπό μορφή trends όλων των φαινομένων που παρακολουθούν, για συνοπτική πληροφόρηση του χρήστη, ενώ παράλληλα να εξακολουθεί να εμφανίζει τις μετρήσεις και τις κυματομορφές πραγματικού χρόνου.

Να διαθέτει επαναφορτιζόμενη μπαταρία & εξωτερική παροχή:

Να λειτουργεί με εξωτερικό ρεύμα 240V, όπως επίσης και με την εσωτερική επαναφορτιζόμενη μπαταρία Li-ion (Αυτονομία 4,5 ώρες) για καταγραφή και monitoring χωρίς διακοπές και προβλήματα αυτονομίας.

- Ηλεκτρονικό Πιεσόμετρο μπράτσου  : 2 τεμ 150€/ τεμ χωρίς ΦΠΑ

Πιεσόμετρο επαγγελματικό με τη λειτουργία ΜΑΜ και ΜΑP.

- Να λειτουργεί με ρεύμα ή και επαναφορτιζόμενες μπαταρίες. – .

- Να υποστηρίζει την αυτόματη καταγραφή των τελευταίων 50 μετρήσεων.

- Να διαθέτει Μεγάλη οθόνη LCD

- Ταυτόχρονη απεικόνιση της συστολικής, διαστολικής, καρδιακών παλμών / λεπτό   και την αναγραφή του  χρόνου.

- Να διαθέτει αποθηκευτικό χώρο για την περιχειρίδα από ειδικό υλικό νάιλον που πλένεται και απολυμαίνεται,.

- Να προβλέπεται τροφοδοσία Ρεύματος:.  Ηλεκτρικό Ρεύμα και επαναφορτιζόμενης μπαταρίας με αυτονομία έως και  1000 μετρήσεις.

- Να είναι κλινικώς  πιστοποιημένο.

- Στην προσφορά να περιλαμβάνονται και οι επαναφορτιζόμενες  μπαταρίες, ο φορτιστής και το εγχειρίδιο.

- Να διαθέτει  εγγύηση καλής λειτουργίας τουλάχιστον για δύο έτη.

- Αναλογικό Πιεσόμετρο: 4 τεμ 80€/τεμ χωρίς ΦΠΑ

Να είναι εύχρηστο, ελαφρύ με ανθεκτικό μανόμετρο και μεγάλο καντράν με διαβάθμιση.
Να είναι κατασκευασμένο ώστε να απορροφά τους κραδασμούς. Να διασφαλίζει την ανθεκτικότητα και την αξιοπιστία. Να είναι βαθμονομημένο με ακρίβεια και ανθεκτικό σε πτώσεις. Να διαθέτει μεγάλο πουάρ εμφύσησης αέρα για γρήγορο φούσκωμα της περιχειρίδας. Να παρέχει ακριβή ρύθμιση απελευθέρωσης ρυθμού αέρα, γρήγορο ξεφούσκωμα και μεγάλη ανθεκτικότητα.

- Κρεβάτι Νοσοκομειακό Ηλεκτροκίνητο με στρώμα αφρολέξ 10εκ. Πολύσπαστο και νοσοκομειακό κομοδίνο με πτυσσόμενο τραπεζίδιο: 3 σετ 2000 €/ σετ χωρίς ΦΠΑ

- Εξωτερικές διαστ. (ΜχΠ) : 216 χ 100-105 cm

- Ύψος από το πάτωμα : 46 – 72cm (Hλεκτρικά ρυθμιζόμενο)

- Μέγιστο βάρος ασθενή : 170kg

- Με ηλεκτρική ανύψωση πλάτης, γονάτων & ποδιών. Με ηλεκτρική ανύψωση ολόκληρου του κρεβατιού 46-72cm.

- Με κάγκελα & ρόδες.

- Με στατώ ορού και υποδοχές για τους ουροσυλλέκτες.

- Με πλαστικές μετώπες ABS.

- Με στρώμα αφρολέξ 10εκ. Πολύσπαστο

- Με τηλεχειριστήριο.

- Σε χρώμα επιλογής μας

- Τροχήλατη Αναρρόφηση.:  1 τεμ 1100€/τεμ χωρις ΦΠΑ

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ:

Το υπό προμήθεια είδος να είναι καινούργιο, αμεταχείριστο, άριστης ποιότητας και κατασκευής και να διαθέτει όλα τα πιστοποιητικά ποιότητας σύμφωνα με τις οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

• Να είναι υψηλής απόδοσης κατάλληλη για όλες τις χρήσεις όπως για κλινικές , χειρουργεία, μονάδες, ανάνηψης, μονάδες εντατικής θεραπείας κλπ..

• Να διαθέτει τροχήλατη βάση με αντιστατικούς τροχούς δύο εκ των οποίων να φέρουν σύστημα πέδησης

• Η τροχήλατη βάση να είναι απλής σχεδίασης και κατασκευής για εύκολο καθαρισμό και να φέρει ειδική υποδοχή για τοποθέτηση καθετήρων

• Να υπάρχει ράγα περιφερειακά της τροχήλατης βάσης που διασφαλίζει μέγιστη ευελιξία, για την προσαρμογή μίας ή/και δύο φιαλών εκκριμάτων οποιουδήποτε μεγέθους και κατασκευάστριας εταιρίας ή/και για άλλα απαιτούμενα εξαρτήματα.

• Η αναρρόφηση να είναι συμπαγούς κατασκευής και να λειτουργεί με ρεύμα πόλεως 220V/ 50 Hz, μέσω εύκαμπτου τριπολικού καλωδίου σε απ’ευθείας σύνδεση μέσω ρευματολήπτη σούκο και να διαθέτει χειρολαβή για πιο εύκολη μεταφορά.

• Να έχει δυνατότητα παρατεταμένης λειτουργίας χωρίς κίνδυνο υπερθέρμανσης και να έχει αθόρυβη λειτουργία με επίπεδο θορύβου <30 dB.

• Να διαθέτει αντλία χωρίς την ανάγκη αλλαγής λαδιών

• Να διαθέτει μανόμετρο με διαφορετικές περιοχές χρωμάτων ανάλογα με την επιθυμητή υποπίεση για ασφαλής διαχείριση του επιτυγχανόμενου κενού, φωτιζόμενο διακόπτη ΟΝ/OFF, εργονομικό και ακριβή ρυθμιστή κενού.

• Να διαθέτει τριπλό σύστημα προστασίας έναντι υπερχείλισης όπως :

1 Μηχανικό φλοτέρ στην φιάλη εκκριμάτων

2 Στο φιαλίδιο της υπερχείλισης με μηχανικό φλοτέρ

3 Ειδικό επιπρόσθετο φιαλίδιο εσωτερικά της αναρρόφησης

• Προαιρετικά να διαθέτει βαλβίδα εναλλαγής κενού από τη μία φιάλη σε άλλη με μια απλή κίνηση (Να αναφερθεί το σχετικό κόστος)

• Να διαθέτει δυνατότητα ρυθμιζόμενου κενού έως 90 Kpa περίπου.

• Αναρροφητική ικανότητα 40Lt/min περίπου.

• Να συνοδεύεται από μια φιάλη των τεσσάρων λίτρων η οποία να είναι άθραυστη, διαβαθμιζόμενη κλιβανιζόμενη και από τους απαραίτητους σωλήνες σύνδεσης για την λειτουργία της συσκευής.

Σας γνωρίζουμε ότι:

- Οι προσφορές υποβάλλονται ανά είδος  και θα αναλύεται ξεχωριστά η τιμή για το κάθε είδος.

- Στους προμηθευτές  δίνεται η δυνατότητα να καταθέσουν προσφορά για μέρος της ζητούμενης προσφοράς.

- Σε περίπτωση όπου προσφέρονται ποσότητες μικρότερες της συνολικής ζητούμενης ποσότητας κάθε είδους, τότε θα υπάρξουν τόσοι μειοδότες όσοι απαιτούνται για να συμπληρωθεί η συνολική ζητούμενη ποσότητα κάθε είδους.

- Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι 90 ημερολογιακές ημέρες από την κατάθεση της εκάστοτε προσφοράς.

- Η κατακύρωση της προμήθειας θα γίνει, ανά είδος και σε όσους μειοδότες απαιτηθεί προκειμένου να συμπληρωθεί η συνολική ζητούμενη ποσότητα.

- Κριτήριο κατακύρωσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά  βάσει τιμής, ανά είδος.

- Το Γενικό Νοσοκομείου – Κ.Υ. Νάξου  διατηρεί το δικαίωμα να προβεί στη διαπραγμάτευση της προσφερόμενης τιμής με την μειοδότρια εταιρεία.  Σε περίπτωση που υπάρχουν ισότιμες  ή ισοδύναμες προσφορές τελικός μειοδότης επιλέγεται ο μειοδότης που προκύπτει κατόπιν  διαπραγμάτευσης, αφού κληθούν όλοι οι προσφέροντες  που είχαν ισότιμες ή ισοδύναμες προσφορές.

- Η πληρωμή των προμηθευτών θα πραγματοποιείται εντός προθεσμίας  εξήντα (60) ημερών από τη λήψη  του τιμολογίου, την έκδοση από την αρμόδια επιτροπή παραλαβής πρακτικού παραλαβής και καλής εκτέλεσης σύμφωνα  με τους όρους της σύμβασης, με προϋπόθεση την προσκόμιση φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας καθώς και τυχόν όποιου άλλου εγγράφου ζητηθεί από την Οικονομική Υπηρεσία.

- Η πληρωμή θα πραγματοποιείται μετά από τη θεώρηση του σχετικού χρηματικού εντάλματος από την αρμόδια Υπηρεσία του Γενικού Νοσοκομείου -Κ.Υ. Νάξου.

- Η πληρωμή του αναδόχου  θα πραγματοποιηθεί με το 100% της συμβατικής αξίας μετά την οριστική  παραλαβή των ειδών.

- Η πληρωμή του συμβατικού τιμήματος θα γίνεται με την προσκόμιση των νόμιμων παραστατικών και δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 200 παρ. 4 του ν.4412/2016, καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από την αρμόδια υπηρεσία που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή.

- Στην τιμή περιλαμβάνονται οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, μη  συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. , για την παραλαβή των ειδών στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης (παρ.5 περ α΄του άρθρου 95 του ν.4412/2016).

- Ο Ανάδοχος επιβαρύνεται με παρακράτηση φόρου εισοδήματος σύμφωνα με τις ισχύουσες  διατάξεις (Ν.2283/94, ΦΕΚ 151/Α/94, όπως εκάστοτε ισχύει).

- Ο Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.)  επί της αξίας των τιμολογίων βαρύνει το Γενικό Νοσοκομείο- Κ.Υ. Νάξου.

- Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις του Ν.4412/2016, όπως τροποποιούμενος ισχύει. Προσφορές που ζητούν απαλλαγή τους από τις παραπάνω επιβαρύνσεις, δεν θα γίνονται δεκτές.

- Η σύμβαση θεωρείται ότι έχει εκτελεστεί όταν ολοκληρωθεί η παράδοση των ειδών, γίνει η  αποπληρωμή του συμβατικού τιμήματος και εκπληρωθούν οι τυχόν λοιπές συμβατικές υποχρεώσεις στα πλαίσια καλής λειτουργίας των ειδών, από τα συμβαλλόμενα μέρη.

- Η παράδοση των ειδών θα πρέπει να γίνει άμεσα – το αργότερο εντός δέκα (10) ημερολογιακών ημερών – από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης. Ο χρόνος παράδοσης μπορεί να παραταθεί κατόπιν αιτιολόγησης από τον προμηθευτή με την σύμφωνη γνώμη της Υπηρεσίας μας.

- Η παράδοση των ειδών θα γίνει στο κτίριο του Γενικού Νοσοκομείου – Κ.Υ. Νάξου.

- Τα έξοδα μεταφοράς των ειδών  επιβαρύνουν τον προμηθευτή.

Επίσης παρακαλούμε όπως τα προσφερόμενα είδη να είναι άμεσα διαθέσιμα  και σύμφωνα με τις προδιαγραφές που ορίζονται στο παρόν αίτημα προσφοράς.

Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ                                                                Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ

ΣΑΡΡΗ  ΑΘΑΝΑΣΙΑ                                                    	ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΥ ΚΑΛΛΙΤΣΑ