|  | Νάξος 06/04/2015 Αριθ. Πρωτ. 1968 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ## ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ## ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ – Κ. Υ ΝΑΞΟΥ ------------------------------------------------------ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ |  | ΩΣ Ο ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ |  |
| ΤΑΧ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : Χώρα Νάξου, Τ.Κ. : 84300 ΤΜΗΜΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ. Πληροφορίες: Αγ. Κοκκίνη Τηλέφωνο: 22853 60506 FAX: 22853 – 60650 e-mail=kokkini@naxoshospital.gr |  |  |  |
| ΘΕΜΑ: ΑΙΤΗΜΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΘΑΛΑΜΟΥ ΝΗΜΑΤΙΚΗΣ ΡΟΗΣ ΓΙΑ ΤΟ Γ.Ν-Κ.Υ ΝΑΞΟΥ. |  |  |  |

Το Γενικό Νοσοκομείο – Κ.Υ Νάξου σύμφωνα με την υπ αρίθμ. 1177/26-02-2015 απόφαση του Αναπληρωτή Διοικητή κ. Λάμπου Θεοχάρη, ζητά υποβολή προσφοράς για την προμήθεια ενός θαλάμου νηματικής ροής (θάλαμος διάλυσης κυτταροστατικών φαρμάκων).

Παρακαλούμε η τιμή (χωρίς Φ.Π.Α) της προσφοράς, να περιλαμβάνει τις νόμιμες κρατήσεις, καθώς και τυχόν έξοδα αποστολής που βαρύνουν τον προμηθευτή.

Να αναφέρεται ότι η προσφερόμενη τιμή επιβαρύνεται με το νόμιμο Φ.Π.Α, ο οποίος θα διευκρινίζεται ποιος είναι.

Η προσφορά σας θα γίνεται αποδεκτή στο Γραφείο Προμηθειών το αργότερο ως την Τετάρτη 22/04/2015 και ώρα 14.00 (λόγω επείγοντος).

Προϋπολογισμός δαπάνης για την παραπάνω συσκευή 9.000,00€ μαζί με το Φ.Π.Α.

Για την αξιολόγηση των προσφορών θα συσταθεί Επιτροπή Αξιολόγησης.

Η προσφορά σας θα πρέπει να τηρεί απαραιτήτως τις παρακάτω τεχνικές προδιαγραφές.

- Ο θάλαμος να είναι κατασκευασμένος σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα των DIN12980 και AS 2567, οι οποίες αφορούν τους θαλάμους χειρισμού κυτταροστατικών φαρμάκων.

- Να είναι εύκολος στη χρήση, κάθετου τύπου

- Να διαθέτει φίλτρα με ικανότητα απόδοσης 99,999% σε 0,3 και 0,12 microns.

- Να είναι ανοξείδωτος,  ανθεκτικός στα οξέα και αντιστατικός.

- Ο χώρος εργασίας να βρίσκεται συνεχώς κάτω από θετική πίεση.

- Να διαθέτει «παράθυρο» στο πρόσθιο τμήμα που να ανοίγει και να παρέχει πλήρη πρόσβαση στο εσωτερικό του θαλάμου.

- Τα ανοίγματα των χεριών να είναι σχεδιασμένα ώστε να μην κουράζουν το χειριστή.

- Ο φωτισμός του θαλάμου να είναι λευκός (φθορισμού) επαρκής και αντιθαμβωτικός.

- Η αντικατάσταση των φίλτρων να γίνεται εύκολα και με ασφάλεια.

- Να διαθέτει οπτικό και ακουστικό συναγερμό.

- Να είναι συναρμολογημένος και να περιέχει τα φίλτρα του.

- Να έχει ανταλλακτικά για μια δεκαετία τουλάχιστον και τεχνική κάλυψη από τον προμηθευτή.

- Να υπάρχουν οδηγίες στην ελληνική γλώσσα.

- Να φέρει σήμανση CE και να είναι διαπιστευμένος με ISO 14644.1 (όσον αφορά την καθαρότητα του αέρα) Προστασία : τουλάχιστον CLASS II.

- Ταχύτητα νηματικής ροής : 0,40 – 0,45m/s.

- Δυνατότητα αναρρόφησης : τουλάχιστον 0,5 m/s.

- Να είναι κατά το δυνατόν αθόρυβο.

- Τα ηλεκτρικά του συστήματα να είναι σχεδιασμένα σύμφωνα με τους ισχύοντες διεθνείς κανονισμούς και τα διεθνή πρότυπα ασφαλείας.

- Να έχει εγγύηση καλής λειτουργίας για 2 έτη τουλάχιστον.

- Η εγκατάσταση του θαλάμου και η επίδειξη λειτουργίας – εκπαίδευση του προσωπικού να γίνει από άτομο της προμηθεύτριας εταιρίας που θα μεταβεί στο νοσοκομείο μας.

Στον κυρίως φάκελο της προσφοράς τοποθετούνται δυο επί μέρους ανεξάρτητοι σφραγισμένοι φάκελοι, με τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου και συγκεκριμένα:

Α. Τα ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ της προσφοράς τοποθετούνται σε χωριστό σφραγισμένο φάκελο, με την ένδειξη <<ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ>>. Σημειώνεται ότι επί ποινή απόρριψης στο φάκελο αυτό δεν πρέπει να περιλαμβάνονται οικονομικά στοιχεία.

Β. Τα ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΊΑ της προσφοράς, επί ποινή απόρριψης, τοποθετούνται σε χωριστό σφραγισμένο φάκελο, επίσης μέσα στον κυρίως φάκελο, με την ένδειξη <<ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ>>. Σε περίπτωση που τα ΤΕΧΝΙΚΑ στοιχεία της προσφοράς δεν είναι δυνατόν, λόγω του μεγάλου όγκου, να τοποθετηθούν στον κυρίως φάκελο, τότε αυτά συσκευάζονται ιδιαίτερα και ακολουθούν τον κυρίως φάκελο με την ένδειξη <<ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ>> και τις λοιπές ενδείξεις του κυρίως φακέλου.

Η ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΙΛΟΓΗ του προμηθευτή θα γίνει με κριτήριο κατακύρωσης τη ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ. Για την αξιολόγηση των προσφορών θα ληφθούν υπ όψη τα ακόλουθα στοιχεία.

Η συμμόρφωση με τις τεχνικές προδιαγραφές που ζητούνται και για όσες προσφορές εγκριθούν τα τεχνικά στοιχεία, θα ακολουθηθεί η αποσφράγιση η οικονομική αξιολόγηση και η κατακύρωση στον φθηνότερο προσφέροντα.

### ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ:

- Ε & Ε ΙΑΤΡΙΚΑ Α.Ε

ΤΗΛ:(210) 6996191, FAX:(210)6925903.

- ΤΕΧΝΟΔΙΑΓΝΩΣΗ Μ.ΕΠΕ-TECHNOLAB ΤΗΛ:(210) 2718030, FAX:(210) 2718846

- METROLAB:   ΤΗΛ:(210) 6468840 FAX:(210) 6463740.

- ΠΡΟΣ ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ.(ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ SITE ΤΟΥ ΜΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ (www.naxoshospital.gr))

### Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ

Α/Α

ΡΑΠΤΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ

Δ/ΝΤΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ